## Test Env
Device | IP | Username | Password
RS_NGPx(RS_ngp800) | 172.22.2.12 | Instrument?
KS_PSG(Keysight_psg_E8257D) | 172.22.2.31 | Admimnistrator?
RS_SMx(RS_signal_generator_smw200a) | 172.22.2.23 | Instrument | 894129
RS_FSx(RS_spectrum_analyzer_FSW50) | 172.22.0.70 | Instrument? | 894129
San Diego PC | 172.22.0.12 | labuser | none

## image
手順
1 | Cato クライアントと TightVNC をPC に接続します (172.22.0.12、パスワード 1234)
2 | スクリプト「C:\Users\labuser\qlight-control\run_qlight_check.bat」を実行します
3 | 「TightVNC Viewer」（C:\Program Files\TightVNC\tvnviewer.exe）を開きます。IP アドレスは「172.22.2.12」で、NGP800 Power supplyにアクセスし「Ch 1」を選択して「output」をクリックします。 | 任意の電流、電圧値に設定。正しく動作していればクリア。 VNCはGUI操作なのでPython Scriptに適さない。SCPIで直接操作する。
4 | 10 秒後にスクリプト「C:\Users\labuser\pybeacon\run_paam_dl_reg.bat」を実行します
5 | Webブラウザ「172.22.2.31」でKeysight E8257D PSGアナログ信号発生器を開き、周波数を「122.8 MHz」、振幅を「-20 dBm」に設定します | Webブラウザは使用しない
6 | Webブラウザ「172.22.2.23」で R&S SMW200Aを開きます。パスワードは「instrument」です。周波数を「5.16144 GHz」に設定し、RF を「ON」に設定します。 | Webブラウザは使用しない
7 | 「TightVNC Viewer」を開きます。IPアドレスは「172.22.0.70」で、パスワードは894129です。するとR&S Signal and spectrum analyzerに接続します | VNCはGUI操作なのでPython Scriptに適さない。SCPIで直接操作する。
↑ここまでが準備段階（毎回同じ）です
a | R&S Signal and spectrum analyzer(RS_FSx)の中心周波数が28.01712GHzに設定されていることを確認します。中心周波数は将来的に選択できるようにしておいた方がいいかもしれませんが、今は固定値です。
b | R&S Signal and spectrum analyzer(RS_FSx)のテンプレート「quicksave 6」を開きます。これを開くことでSAの解析設定がロードされます。
c | R&S SG SMW200A(RS_SMx)の電力（I/P Power(dBm)）を1dBmごとに変更して、EVMが一回目の10%から2回目の10%に変化するようにします。低電力（たとえば-39dBmでEVMが1回目の10％付近）から高電力（たとえば-11dBmでEVMが2回目の10%付近）まで変化させます。EVMは電力に対して2次関数グラフのようになっていると思いますが、最初の低電力の10%（例だと-39dBm）がどの付近にあるか分からないので探索する必要があります。基準点が分かれば、そこから電力を上げていき次のEVM10%（例では-11dB付近）まで測定を行います。 5G NR信号の場合はSAからのEVM(%)、CF(dB)、O/P Power(dBm)、ACLR Lower(dBc)、ACLR Upper(dBc)をI/P Power(dBm)ごとに記録します。信号がCWの場合は、SGとSAの電力I/P Power(dBm)とO/P Power(dBm)のみを記録します。 | イメージは「TM3.1_100M_64QAM」
d | EIRPは「O/P Power(dBm)-Path Loss(dBm)」で導出できます。Path Loss(dBm)は任意の値です（例えば-56.905dB）。 記録したデータをI/P Power(dBm)ごとに表にします。そして縦軸「EVM(%)」、横軸「EIRP(dBm)」のグラフを作成します。
my_project/ ├── main.py # メインの処理を実行するファイル
├── step1_connect.py # Step 1: Cato client接続
├── step2_run_batch.py # Step 2: バッチスクリプト実行
├── step3_ngp800.py # Step 3: NGP800制御
├── step4_run_paam.py # Step 4: PAAMダウンロードスクリプト実行
├── step5_psg.py # Step 5: Keysight PSG設定
├── step6_smw200a.py # Step 6: R&S SMW200A設定
├── step7_signal_analyzer.py # Step 7: Signal Analyzer接続
├── instrument_lib # インストゥルメントのライブラリディレクトリ
└──

## Debug
Debug時に気づいたことメモ
クラス：RsInstrument RsInstrument モジュールは、R&S 機器との通信に便利な方法を提供します。 | pip install RsInstrumentでインストール | https://pypi.org/project/RsInstrument/
モジュール名：LabJack | pip install labjack-ljm
R&S VISAを取得する必要がある。 |  | https://www.rohde-schwarz.com/jp/applications/r-s-visa-application-note_56280-148812.html
Kysight VISAを取得する必要がある。 |  | https://www.keysight.com/jp/ja/lib/software-detail/computer-software/io-libraries-suite-downloads-2175637.html
VISAライブラリがデフォルトだとvisa32.dllを選択するようになっている可能性あり。64ビット環境で動かす場合はvisa64.dllを選択するように修正すること。 | set PYVISA_LIBRARY=C:\Windows\System32\visa64.dll
NGP800に接続できない問題 ★telnet は接続できない。 telnet 172.22.2.12 5025 ★Macアドレスは読み取れる。 labuser@K0362 C:\Users\labuser>arp -a 172.22.2.12 Interface: 172.22.0.12 --- 0x5 Internet Address Physical Address Type 172.22.2.12 00-90-b8-27-95-8f dynamic ★netstatは何も返ってこない netstat -an ¦ findstr 5025 ★tracertは帰ってくる。 labuser@K0362 C:\Users\labuser>tracert 172.22.2.12 Tracing route to 172.22.2.12 over a maximum of 30 hops 1 1 ms 1 ms 1 ms 172.22.2.12 Trace complete. ★nslookup labuser@K0362 C:\Users\labuser>nslookup 172.22.2.12 Server: KWICDC1.kii.kyosys.com Address: 172.22.8.10 *** KWICDC1.kii.kyosys.com can't find 172.22.2.12: Non-existent domain labuser@K0362 C:\Users\labuser>nslookup your_device_name Server: KWICDC1.kii.kyosys.com Address: 172.22.8.10 | ポートがデフォルト5025ではない？？？ SSHアクティブかどうかの確認処理追加

## Step1
このコードは、SSH接続を使用してCatoクライアントまたはターゲットサーバーへの接続を行うための関数を定義しています。接続は、通常の接続またはジャンプサーバー経由で行うことができます。以下で各部分の説明を行います。
1. connect_to_cato_client関数
目的: CatoクライアントにSSH接続します。
引数:
ip: CatoクライアントのIPアドレス。
username: SSHのユーザー名。
retries: 接続試行回数（デフォルトは3回）。
timeout: 接続のタイムアウト時間（デフォルトは10秒）。
key_filename: SSHキーのファイルパス（オプション）。
port: SSHポート（デフォルトは22）。
接続の流れ:
paramiko.SSHClient()を使用してSSH接続を作成。
set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())で接続先ホストキーを自動的に追加（ホストが初めての場合）。
SSHキー認証またはパスワード認証を使用して接続します。
接続に成功した場合、exec_command('cd')で現在のディレクトリを確認し、SSH接続が正常に確立されたかをログに記録します。
エラーハンドリング:
認証エラーや接続エラーが発生した場合、それをログに記録し、リトライの回数を減らしながら再試行します。
それでも接続できない場合は例外を発生させてプログラムを終了します。
2. connect_through_jump_server関数
目的: ジャンプサーバーを介してターゲットサーバーに接続します。
引数:
jump_server_ip: ジャンプサーバーのIPアドレス。
jump_server_username: ジャンプサーバーのSSHユーザー名。
target_ip: ターゲットサーバーのIPアドレス。
target_username: ターゲットサーバーのSSHユーザー名。
port: SSHポート（デフォルトは22）。
接続の流れ:
最初にジャンプサーバーにSSH接続。
ジャンプサーバーを介してターゲットサーバーへのSSHトンネルを作成。
トンネルを使用してターゲットサーバーに接続し、指定されたコマンド（ここではcd）を実行してターゲットサーバーの現在のディレクトリを確認します。
エラーハンドリング:
認証エラーや接続エラーが発生した場合、それをログに記録し、接続失敗時にはプログラムを終了します。
3. SSH接続の管理
paramiko.SSHClient():
SSH接続を管理するためのSSHClientオブジェクトを使用します。
paramiko.AutoAddPolicy():
最初の接続時にホストキーを自動的に受け入れるポリシーです（通常は接続先のホストが未知の場合に使用）。
接続後:
exec_command()を使用してリモートコマンド（ここではcd）を実行し、接続が正常に確立されたか確認します。
4. 接続試行とリトライ機能
retriesを指定することで、接続失敗時に指定した回数だけ再試行します。
接続失敗時に2秒の待機時間を設けて再試行し、最終的に接続に失敗した場合は例外を発生させます。
5. ログ出力
進行状況やエラーはすべてloggingモジュールを使って記録されます。
logging.info()で正常なログメッセージを、logging.error()でエラーメッセージを記録します。
まとめ
このコードは、Catoクライアントやターゲットサーバーへの接続を安全に行うために、SSH接続を確立し、ジャンプサーバーを経由する場合もサポートしています。再試行機能とエラーハンドリングを備えており、接続のトラブルシューティングを容易にします。

## Step2
このコードは、指定されたバッチファイルを実行する処理を行います。コードの流れと各部分について説明します。
1. バッチファイルのディレクトリを確認:
batch_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(script_path))で、指定されたバッチファイルの絶対パスを取得し、そのディレクトリパスをbatch_dirに保存します。
logging.info(f"Checking directory: {batch_dir}")で、そのディレクトリパスをログに記録します。
2. ディレクトリの存在確認:
if os.path.exists(batch_dir) and os.path.isdir(batch_dir):で、ディレクトリが実際に存在するかを確認します。
存在しない場合、logging.error(f"Directory {batch_dir} not found. Exiting program.")でエラーメッセージをログに記録し、sys.exit(1)でプログラムを終了します。
3. バッチファイルの存在確認:
if os.path.isfile(script_path):で、指定されたバッチファイルが存在するかを確認します。
存在しない場合、logging.error(f"Batch script not found: {script_path}. Exiting program.")でエラーメッセージをログに記録し、sys.exit(1)でプログラムを終了します。
4. バッチファイルの実行:
os.system(script_path)を使用して、指定されたバッチファイルを実行します。os.systemはコマンドラインで指定されたコマンドを実行するための簡単な方法ですが、subprocessモジュールを使用することでより柔軟な制御も可能です。
実行する際のログはlogging.info(f"Executing batch script: {script_path}")で記録します。
5. エラーハンドリング:
tryブロック内で実行される処理中にエラーが発生した場合、exceptブロックでエラーメッセージを記録し、sys.exit(1)でプログラムを終了します。
エラーが発生した場合、logging.error(f"An unexpected error occurred: {e}")でエラーメッセージを表示します。
このコードは、バッチファイルが指定されたパスに存在し、そのディレクトリが正しいことを確認してから実行する仕組みです。もし条件を満たさない場合は、エラーメッセージを表示してプログラムを終了します。
4o mini

## Step3
このコードは、NGP800電源供給装置にSCPIコマンドを送信して制御を行い、いくつかの状態情報を取得するものです。以下はその主要な処理の流れと説明です：
1. NGP800への接続:
RS_NGPxクラスを用いてNGP800電源装置に接続します。ip_address引数を使って接続先のIPアドレスを指定します。
接続後、装置の情報をpower_supply.identificationで取得してログに出力します。
2. チャネル1の出力を有効にする:
toggle_channel_output_state(1, 1)でチャネル1の出力を有効化します。第1引数はチャネル番号、第二引数は出力を有効にするための1です。
3. 3秒の待機:
出力が有効になった後、3秒間待機します。これは、装置が出力を開始してから状態を確認するための時間を確保するためです。
4. NGP800の各種状態情報を取得:
get_opp_level(1)：チャネル1の過負荷保護（OPP）レベルを取得。
get_upper_voltage_limit(1)：チャネル1の上限電圧を取得。
get_upper_current_limit(1)：チャネル1の上限電流を取得。
get_channel_output_state(1)：チャネル1の出力状態を取得。
get_master_output_state()：全体の出力状態を取得。
get_limit_state()：現在の安全制限状態を取得。最終的に表示されます。
5. エラーハンドリング:
接続やコマンド実行中にエラーが発生した場合、ログにエラーメッセージを記録し、例外を再スローします。
6. ログ設定:
logging.basicConfigを用いて、ログのフォーマットとレベル（INFO）を設定しています。
7. メイン処理:
スクリプトの実行部分で、環境変数からNGP800のIPアドレスを取得し（指定されていない場合はデフォルト'172.22.2.12'）、control_ngp800()関数を呼び出して制御を行います。
このコードの目的は、NGP800の各種状態情報を取得し、ログに出力することです。最終的に、過負荷保護、電圧制限、電流制限、出力状態、安全制限状態などの情報を表示します。

## Step4
このコードは、指定されたPAAMバッチスクリプトを実行するための処理です。スクリプトのパスが有効かどうかを確認し、その後、バッチスクリプトを実行します。コードの主要な部分を説明します。
1. ディレクトリとファイルの検証:
script_path引数で指定されたバッチスクリプトのディレクトリを取得し、存在するか確認します。
ディレクトリが存在しない場合やファイルが見つからない場合には、エラーメッセージを表示し、プログラムを終了します。
2. バッチファイルの存在確認:
os.path.isfile(script_path)で、指定されたファイルが存在するか確認します。
ファイルが見つからない場合、エラーメッセージを表示してプログラムを終了します。
3. PAAMスクリプトの実行:
subprocess.run([script_path], shell=True, check=True)を使って、PAAMバッチスクリプトを実行します。
shell=Trueは、コマンドをシェル経由で実行することを指定します。check=Trueは、実行中にエラーが発生した場合にsubprocess.CalledProcessErrorを投げ、エラーハンドリングを行うための設定です。
4. エラーハンドリング:
subprocess.CalledProcessErrorが発生した場合、スクリプトの実行エラーとしてキャッチし、エラーメッセージをログに出力してプログラムを終了します。
その他の予期しないエラーは、Exceptionでキャッチし、エラーメッセージを表示してプログラムを終了します。
5. ログ設定:
logging.infoを使用して、情報をログとして記録します。ログにはディレクトリの存在確認、スクリプトの実行、エラー内容などが記録されます。
6. プログラムの終了:
エラーが発生した場合、sys.exit(1)でプログラムを終了します。これにより、スクリプトの実行が失敗した場合には、後続の処理が行われません。
このコードは、指定されたPAAMスクリプトが存在し実行可能であることを確認した後、バッチスクリプトを実行する役割を果たします。また、スクリプトの実行中に発生する可能性のあるエラーに適切に対応します。
4o mini

## Step5
このコードは、Keysight PSG（信号発生器）を設定して、指定された周波数と振幅で出力を有効にし、その後、現在の出力パワーを取得する処理を行います。以下に、コードの説明を行います。
1. Keysight PSGへの接続:
sig_gen = KS_PSG(ip_address=ip)を使用して、指定されたIPアドレスでKeysight PSGに接続します。
sig_gen.connect()で接続を確立し、接続に成功した場合には、デバイス情報を表示します。
2. 周波数の設定:
target_frequency = 122.8e6でターゲットの周波数を122.8 MHzに設定します。
sig_gen.set_freq(target_frequency)で信号発生器に周波数を設定し、その後、sig_gen.get_freq()で実際に設定された周波数を取得して表示します。
3. 振幅の設定:
target_amplitude = -20でターゲットの振幅を-20 dBmに設定します。
sig_gen.set_amplitude(target_amplitude)で信号発生器の振幅を設定し、sig_gen.get_amplitude()で設定された振幅を確認して表示します。
4. RF出力の有効化:
sig_gen.rf_switch('ON')を使用してRF出力をオンにします。
RF出力の有効化が成功すると、その旨を表示します。
5. 1秒待機:
sleep(1)で1秒待機し、その後、出力パワーを取得する準備をします。
6. 現在の出力パワーの取得:
current_power = sig_gen.get_power()で現在の出力パワー（dBm単位）を取得し、表示します。
7. エラーハンドリング:
すべての処理はtryブロック内で行われ、エラーが発生した場合にはexceptブロックでエラーメッセージが表示されます。
raiseによって例外が再スローされ、上位の処理に通知されます。
このコードは、Keysight PSG信号発生器の設定と状態確認を行うために、SCPIコマンドを使って操作を自動化するものです。信号の周波数、振幅を設定し、RF出力を有効にした後に、現在の出力パワーを取得して、最終的な設定状態を確認します。
4o mini

## SCPI
R&S Signal and spectrum analyzer | R&S Signal and spectrum analyzer | Keysight E8257D PSG | NGP800 Power supply
クラス RS_FSx | クラス RS_SMx | クラス KS_PSG | クラス RS_NGPx
目的: RS社の特定のモデル（FSW-85、FSW-67、FSWP-26、FSVA3050）に対応したスペクトラムアナライザーを操作するためのクラスです。 | 目的: RS_SMxの信号発生器を操作するためのクラスです。SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）を使用して、信号発生器にコマンドを送信します。 | 目的: KS_PSGクラスは、KS_PSG信号発生器を操作するためのメソッドを提供します。このクラスは、特に信号の周波数、振幅、RF出力、変調のオン/オフなどの基本的な機能を操作するために使用されます。
継承: SCPIInstrumentクラスを継承しており、SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）プロトコルを使って機器を操作します。
メソッド | メソッド | メソッド | メソッド
1. 過電力保護レベル (OPP):
1. __init__: インスタンスを初期化します。GPIB、IPアドレス、USB接続、無線接続など、いくつかの接続オプションをサポートしています。 | 1. __init__: クラスの初期化メソッドです。GPIB番号、IPアドレス、USB接続、無線接続、シミュレーションモードの指定が可能です。 | 1. __init__: コンストラクタです。gpib, ip_address, usb, wireless, simulateなどの引数を受け取ります。これらのパラメータを使って、信号発生器に接続する方法を選択します。
2. __str__: クラスの文字列表現を定義します。 | 2. __str__: クラスの文字列表現を返します。 | 2. get_power: 信号発生器の現在の出力パワー（dBm単位）を取得します。
3. retry_on_failure: コマンド実行時に失敗した場合、再試行を行うデコレーターです。 | 3. reset: 信号発生器をリセットし、クリーンな状態に戻します。 | 3. set_freq: 信号発生器の中心周波数を設定します。デフォルトでは30 GHzに設定されます。 | get_opp_level: 指定したチャネルの過負荷保護（OPP）レベルを取得します。
4. display: スペクトラムアナライザーのディスプレイをオン/オフします。 | 4. load_waveform: 任意の波形ファイル（ARB波形）を指定してロードします。sourceを指定することで、異なる入力ソースに対して設定できます。 | 4. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | set_opp_level: ここでは表示されていませんが、おそらくOPP値を設定するメソッドです。
5. set_freq: センターフリークエンシーを設定します。 | 5. set_freq: 信号発生器の出力周波数を設定します。デフォルトでは3 GHzに設定されます。 | 5. set_amplitude: 信号発生器の出力振幅（パワーレベル）を設定します。デフォルトでは-20 dBmに設定されます。
6. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | 6. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | 6. get_amplitude: 現在設定されている振幅（dBm単位）を取得します。 | 2. 電圧制限:
7. set_span: 周波数スパン（解析範囲）を設定します。 | 7. set_amplitude: 信号の振幅（パワーレベル）を設定します。内部的にはset_power_levelを呼び出して設定します。 | 7. mod_switch: I/Q変調のオン/オフを切り替えます。selectionで指定した状態（ON/OFF）に設定します。
8. set_rbw: RBW（リボンドバンド幅）を設定します。 | 8. set_span: 周波数スパン（範囲）を設定します。 | 8. rf_switch: RF出力のオン/オフを切り替えます。selectionで指定した状態（ON/OFF）に設定します。
9. set_ref: 参照レベル（振幅の基準）を設定します。 | 9. set_power_limit: 最大出力パワー制限を設定します。 |  | set_upper_voltage_limit: 指定したチャネルの上限電圧を設定します。
10. set_vbw: VBW（ビデオバンド幅）を設定します。 | 10. get_power: 現在設定されている出力パワーを取得します。 | その他 | get_upper_voltage_limit: 指定したチャネルの上限電圧を取得します。
11. get_peak: 「ピーク検索」を実行し、ピーク周波数と振幅を取得します。 | 11. set_power_level: 出力信号のパワーレベルを設定します。
12. get_y: マーカー位置での振幅（Y値）を取得します。 | 12. set_reference_power_level: 参照パワーレベルを設定します。 | ACCEPTED_MODELS: 対応する信号発生器のモデルがリストとして定義されています（E8257D、E8267D、E8663D）。 | 3. 安全制限:
13. get_x: マーカー位置での周波数（X値）を取得します。 | 13. mod_switch: I/Q変調をオン/オフするためのスイッチです。 | DEFAULT_SELECTION_STATE: デフォルトの選択状態がOFFに設定されています（無効にする状態）。
14. rf_switch: RF出力のオン/オフを切り替えるスイッチです。
設定関連のメソッド | 15. output_trigger_setup: トリガの設定を行います（詳細はTODO）。 |  | set_limit_state: チャネルの安全制限を有効にするか無効にするかを設定します。
| 16. output_trigger: 出力信号にトリガをかけるためのメソッドです。widthパラメータでトリガの幅を設定できます（現状はsleepを使って遅延していますが、代替方法を検討する必要があります）。 |  | get_limit_state: 現在の安全制限状態を取得します。
signal_analyzer_setup: スペクトラムアナライザーを初期設定します。 | 17. set_trigger_high: トリガを高レベルに設定します。
single_frequency_setup: 単一周波数測定の設定を行います。 | 18. set_trigger_low: トリガを低レベルに設定します。 |  | 4. 電流制限:
channel_power_setup: チャネルパワー設定を行います。
evm_setup: EVM（誤差ベクトル振幅）測定の設定を行います。 | その他
set_upper_current_limit: 指定したチャネルの上限電流を設定します。
測定関連のメソッド | ACCEPTED_MODELS: 対応している信号発生器のモデルをリスト化しています（現状ではSMW200Aのみ）。 |  | get_upper_current_limit: 指定したチャネルの上限電流を取得します。
DEFAULT_SELECTION_STATE: デフォルトの選択状態を定義しています。
get_channel_power: チャネルパワーを取得します。 |  |  | 5. 出力制御:
get_evm: EVM（誤差ベクトル振幅）を取得します。
get_jitter_fswp: 残差RMSジッタを取得します。
get_int_noise_fswp: 統合位相雑音を取得します。 |  |  | toggle_channel_output_state: 指定したチャネルの出力状態をオンまたはオフに切り替えます。
get_freq_fswp: FSWPからセンターフリークエンシーを取得します。 |  |  | get_channel_output_state: 指定したチャネルの出力がアクティブかどうかを取得します。
get_power_fswp: FSWPから信号レベルを取得します。 |  |  | toggle_master_output_state: マスター出力スイッチ（すべてのチャネルに影響）のオン/オフを切り替えます。
get_master_output_state: マスター出力状態を取得します。
信号源関連のメソッド
6. 出力遅延:
toggle_signal_source_output_fswp: 信号源の出力をオン/オフします。
set_signal_source_freq_fswp: 信号源の周波数を設定します。
set_signal_source_power_fswp: 信号源の出力レベルを設定します。 |  |  | toggle_output_delay_state: 指定したチャネルの出力遅延状態をオンまたはオフに切り替えます。
get_output_delay_state: 出力遅延がアクティブかどうかを取得します。
その他 |  |  | toggle_output_delay_duration: 出力遅延の期間（秒単位）を設定します。
get_output_delay_duration: 出力遅延の期間を取得します。
get_frontend_temp: FSW/FSWPのフロントエンド温度を取得します。
get_exact_peak: より精密にピークを検索し、精度を高めた周波数と振幅を取得します。 |  |  | プリセット設定:
デコレーター |  |  | POWER_PRESET_X 辞書（例：POWER_PRESET_1、POWER_PRESET_2、POWER_PRESET_3）は、複数のチャネルに対する設定を提供します。それぞれの辞書は、次の設定を含んでいます：
retry_on_failure: コマンドの実行が失敗した場合に再試行を行うためのデコレーターです。失敗回数の制限（retry）も設定できます。 |  |  | 電圧（voltage）
電流（current）
安全制限（upp_volt_limit、upp_curr_limit）
過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）、出力遅延の状態
リモートセンシングモード（remote_sense）
遅延乗数やヒューズ遅延時間
注意点:
バリデーション: コード内に「TODO」コメントがあり、例えば電圧や電流の値が適切かどうかを検証する必要があることが示唆されています。
列挙型（Enum）: VoltageSwitch 列挙型は、スイッチの状態（ON/OFF）を表すために使用されているようです。

## Parameter
Direction: | Uplink | Downlink
Center Freq(GHz): | 28.0171 | 29.123
Bandwidth(MHz): | 100 | 200
Modulation: | QPSK | 16QAM | 64QAM | 256QAM
input_power_range(dBm):
strat: | -40
end: | -5
step: | 1
evm_threshold(dBm): | 10
path_loss(dBm): | -56.905

## TM3.1_100M_64QAM
28.01712GHz
I/P Power(dBm) | O/P Power(dBm) | Path Loss(dBm) | EIRP(dBm) | EVM(%) | 3(%) | CF(dB) | ACLR Lower(dBc) | ACLR Upper(dBc)
-39 | -38.02 | -56.905 | 18.885 | 13.01 | 3 | 11.91 | -19.41 | -20.26
-38 | -34.33 | -56.905 | 22.575 | 8.71 | 3 | 11.99 | -23 | -23.77
-37 | -29.36 | -56.905 | 27.545 | 4.8 | 3 | 11.84 | -28.05 | -28.84
-36 | -27.21 | -56.905 | 29.695 | 3.79 | 3 | 11.73 | -30.54 | -31.2
-35 | -24.95 | -56.905 | 31.955 | 3 | 3 | 11.79 | -32.67 | -33.46
-34 | -23.815 | -56.905 | 33.09 | 2.705 | 3 | 11.775 | -33.5 | -34.275
-33 | -22.68 | -56.905 | 34.225 | 2.41 | 3 | 11.76 | -34.33 | -35.09
-32 | -21.66 | -56.905 | 35.245 | 2.18 | 3 | 11.31 | -35.35 | -36.09
-31 | -20.56 | -56.905 | 36.345 | 1.98 | 3 | 11.77 | -36.58 | -37.3
-30 | -19.55 | -56.905 | 37.355 | 1.82 | 3 | 11.37 | -38.06 | -38.81
-29 | -18.6 | -56.905 | 38.305 | 1.69 | 3 | 11.72 | -38.32 | -39.11
-28 | -17.59 | -56.905 | 39.315 | 1.58 | 3 | 11.68 | -39.24 | -40.07
-27 | -16.6 | -56.905 | 40.305 | 1.5 | 3 | 11.84 | -40.26 | -41.12
-26 | -15.56 | -56.905 | 41.345 | 1.44 | 3 | 11.54 | -41.59 | -42.65
-25 | -14.57 | -56.905 | 42.335 | 1.43 | 3 | 11.42 | -40.95 | -42.27
-24 | -13.575 | -56.905 | 43.33 | 1.44 | 3 | 11.38 | -40.75 | -42.7
-23 | -12.58 | -56.905 | 44.325 | 1.45 | 3 | 11.34 | -41.48 | -44.01
-22 | -11.57 | -56.905 | 45.335 | 1.51 | 3 | 11.14 | -41.43 | -44.24
-21 | -10.58 | -56.905 | 46.325 | 1.63 | 3 | 11.17 | -39.75 | -42.89
-20 | -9.6 | -56.905 | 47.305 | 1.77 | 3 | 10.99 | -37.8 | -41.79
-19 | -8.62 | -56.905 | 48.285 | 2 | 3 | 10.49 | -36.83 | -40.7
-18 | -7.65 | -56.905 | 49.255 | 2.3 | 3 | 10.17 | -35.17 | -38.01
-17 | -6.7 | -56.905 | 50.205 | 2.82 | 3 | 9.93 | -34.55 | -36.22
-16 | -5.78 | -56.905 | 51.125 | 3.59 | 3 | 9.53 | -32.57 | -32.6
-15 | -4.915 | -56.905 | 51.99 | 4.75 | 3 | 9.13 | -30.555 | -30.61
-14 | -4.05 | -56.905 | 52.855 | 5.91 | 3 | 8.73 | -28.54 | -28.62
-13 | -3.22 | -56.905 | 53.685 | 7.47 | 3 | 8.46 | -26.37 | -27.17
-12 | -2.45 | -56.905 | 54.455 | 9.1 | 3 | 8.2 | -26.89 | -27.21
-11 | -1.72 | -56.905 | 55.185 | 10.61 | 3 | 7.95 | -23.13 | -23.14