## Python Script Image
手順
1 | Cato クライアントと TightVNC をPC に接続します (172.22.0.12、パスワード 1234)
2 | スクリプト「C:\Users\labuser\qlight-control\run_qlight_check.bat」を実行します
3 | 「TightVNC Viewer」を開きます。IP アドレスは「172.22.2.12」で、NGP800 Power supplyにアクセスし「Ch 1」を選択して「output」をクリックします。 | 任意の電流、電圧値に設定。正しく動作していればクリア。
4 | 10 秒後にスクリプト「C:\Users\labuser\pybeacon\run_paam_dl_reg.bat」を実行します
5 | Webブラウザ「172.22.2.35」でKeysight E8257D PSGアナログ信号発生器を開き、周波数を「122.8 MHz」、振幅を「-20 dBm」に設定します
6 | Webブラウザ「172.22.2.31」で R&S SMW200Aを開きます。パスワードは「instrum」です。周波数を「5.16144 GHz」に設定し、RF を「ON」に設定します。
7 | 「TightVNC Viewer」を開きます。IPアドレスは「172.22.0.51」で、パスワードは894129です。するとR&S Signal and spectrum analyzerに接続します
↑ここまでが準備段階（毎回同じ）です
a | R&S Signal and spectrum analyzerの中心周波数が28.01712GHzに設定されていることを確認します。
b | テンプレート「quicksave 6」を開きます。
c | RS SGの電力（I/P Power(dBm)）を1dBmごとに変更して、EVMが一回目の10%から2回目の10%に変化するようにします。低電力（たとえば-39dBmでEVMが1回目の10％付近）から高電力（たとえば-11dBmでEVMが2回目の10%付近）まで変化させます。5G NR信号の場合はSAからのEVM(%)、CF(dB)、O/P Power(dBm)、ACLR Lower(dBc)、ACLR Upper(dBc)をI/P Power(dBm)ごとに記録します。信号がCWの場合は、SGとSAの電力I/P Power(dBm)とO/P Power(dBm)のみを記録します。 | イメージは「TM3.1_100M_64QAM」
d | EIRPは「O/P Power(dBm)-Path Loss(dBm)」で導出できます。Path Loss(dBm)は任意の値です（例えば-56.905dB）。 記録したデータをI/P Power(dBm)ごとに表にします。そして縦軸「EVM(%)」、横軸「EIRP(dBm)」のグラフを作成します。
my_project/ ├── main.py # メインの処理を実行するファイル
├── step1_connect.py # Step 1: Cato client接続
├── step2_run_batch.py # Step 2: バッチスクリプト実行
├── step3_ngp800.py # Step 3: NGP800制御
├── step4_run_paam.py # Step 4: PAAMダウンロードスクリプト実行
├── step5_psg.py # Step 5: Keysight PSG設定
├── step6_smw200a.py # Step 6: R&S SMW200A設定
├── step7_signal_analyzer.py # Step 7: Signal Analyzer接続
└── instrument_lib # インストゥルメントのライブラリディレクトリ

## SCPI
R&S Signal and spectrum analyzer | R&S Signal and spectrum analyzer | Keysight E8257D PSG | NGP800 Power supply
クラス RS_FSx | クラス RS_SMx | クラス KS_PSG | クラス RS_NGPx
目的: RS社の特定のモデル（FSW-85、FSW-67、FSWP-26、FSVA3050）に対応したスペクトラムアナライザーを操作するためのクラスです。 | 目的: RS_SMxの信号発生器を操作するためのクラスです。SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）を使用して、信号発生器にコマンドを送信します。 | 目的: KS_PSGクラスは、KS_PSG信号発生器を操作するためのメソッドを提供します。このクラスは、特に信号の周波数、振幅、RF出力、変調のオン/オフなどの基本的な機能を操作するために使用されます。
継承: SCPIInstrumentクラスを継承しており、SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments）プロトコルを使って機器を操作します。
メソッド | メソッド | メソッド | メソッド
1. 過電力保護レベル (OPP):
1. __init__: インスタンスを初期化します。GPIB、IPアドレス、USB接続、無線接続など、いくつかの接続オプションをサポートしています。 | 1. __init__: クラスの初期化メソッドです。GPIB番号、IPアドレス、USB接続、無線接続、シミュレーションモードの指定が可能です。 | 1. __init__: コンストラクタです。gpib, ip_address, usb, wireless, simulateなどの引数を受け取ります。これらのパラメータを使って、信号発生器に接続する方法を選択します。
2. __str__: クラスの文字列表現を定義します。 | 2. __str__: クラスの文字列表現を返します。 | 2. get_power: 信号発生器の現在の出力パワー（dBm単位）を取得します。
3. retry_on_failure: コマンド実行時に失敗した場合、再試行を行うデコレーターです。 | 3. reset: 信号発生器をリセットし、クリーンな状態に戻します。 | 3. set_freq: 信号発生器の中心周波数を設定します。デフォルトでは30 GHzに設定されます。 | get_opp_level: 指定したチャネルの過負荷保護（OPP）レベルを取得します。
4. display: スペクトラムアナライザーのディスプレイをオン/オフします。 | 4. load_waveform: 任意の波形ファイル（ARB波形）を指定してロードします。sourceを指定することで、異なる入力ソースに対して設定できます。 | 4. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | set_opp_level: ここでは表示されていませんが、おそらくOPP値を設定するメソッドです。
5. set_freq: センターフリークエンシーを設定します。 | 5. set_freq: 信号発生器の出力周波数を設定します。デフォルトでは3 GHzに設定されます。 | 5. set_amplitude: 信号発生器の出力振幅（パワーレベル）を設定します。デフォルトでは-20 dBmに設定されます。
6. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | 6. get_freq: 現在設定されている周波数を取得します。 | 6. get_amplitude: 現在設定されている振幅（dBm単位）を取得します。 | 2. 電圧制限:
7. set_span: 周波数スパン（解析範囲）を設定します。 | 7. set_amplitude: 信号の振幅（パワーレベル）を設定します。内部的にはset_power_levelを呼び出して設定します。 | 7. mod_switch: I/Q変調のオン/オフを切り替えます。selectionで指定した状態（ON/OFF）に設定します。
8. set_rbw: RBW（リボンドバンド幅）を設定します。 | 8. set_span: 周波数スパン（範囲）を設定します。 | 8. rf_switch: RF出力のオン/オフを切り替えます。selectionで指定した状態（ON/OFF）に設定します。
9. set_ref: 参照レベル（振幅の基準）を設定します。 | 9. set_power_limit: 最大出力パワー制限を設定します。 |  | set_upper_voltage_limit: 指定したチャネルの上限電圧を設定します。
10. set_vbw: VBW（ビデオバンド幅）を設定します。 | 10. get_power: 現在設定されている出力パワーを取得します。 | その他 | get_upper_voltage_limit: 指定したチャネルの上限電圧を取得します。
11. get_peak: 「ピーク検索」を実行し、ピーク周波数と振幅を取得します。 | 11. set_power_level: 出力信号のパワーレベルを設定します。
12. get_y: マーカー位置での振幅（Y値）を取得します。 | 12. set_reference_power_level: 参照パワーレベルを設定します。 | ACCEPTED_MODELS: 対応する信号発生器のモデルがリストとして定義されています（E8257D、E8267D、E8663D）。 | 3. 安全制限:
13. get_x: マーカー位置での周波数（X値）を取得します。 | 13. mod_switch: I/Q変調をオン/オフするためのスイッチです。 | DEFAULT_SELECTION_STATE: デフォルトの選択状態がOFFに設定されています（無効にする状態）。
14. rf_switch: RF出力のオン/オフを切り替えるスイッチです。
設定関連のメソッド | 15. output_trigger_setup: トリガの設定を行います（詳細はTODO）。 |  | set_limit_state: チャネルの安全制限を有効にするか無効にするかを設定します。
| 16. output_trigger: 出力信号にトリガをかけるためのメソッドです。widthパラメータでトリガの幅を設定できます（現状はsleepを使って遅延していますが、代替方法を検討する必要があります）。 |  | get_limit_state: 現在の安全制限状態を取得します。
signal_analyzer_setup: スペクトラムアナライザーを初期設定します。 | 17. set_trigger_high: トリガを高レベルに設定します。
single_frequency_setup: 単一周波数測定の設定を行います。 | 18. set_trigger_low: トリガを低レベルに設定します。 |  | 4. 電流制限:
channel_power_setup: チャネルパワー設定を行います。
evm_setup: EVM（誤差ベクトル振幅）測定の設定を行います。 | その他
set_upper_current_limit: 指定したチャネルの上限電流を設定します。
測定関連のメソッド | ACCEPTED_MODELS: 対応している信号発生器のモデルをリスト化しています（現状ではSMW200Aのみ）。 |  | get_upper_current_limit: 指定したチャネルの上限電流を取得します。
DEFAULT_SELECTION_STATE: デフォルトの選択状態を定義しています。
get_channel_power: チャネルパワーを取得します。 |  |  | 5. 出力制御:
get_evm: EVM（誤差ベクトル振幅）を取得します。
get_jitter_fswp: 残差RMSジッタを取得します。
get_int_noise_fswp: 統合位相雑音を取得します。 |  |  | toggle_channel_output_state: 指定したチャネルの出力状態をオンまたはオフに切り替えます。
get_freq_fswp: FSWPからセンターフリークエンシーを取得します。 |  |  | get_channel_output_state: 指定したチャネルの出力がアクティブかどうかを取得します。
get_power_fswp: FSWPから信号レベルを取得します。 |  |  | toggle_master_output_state: マスター出力スイッチ（すべてのチャネルに影響）のオン/オフを切り替えます。
get_master_output_state: マスター出力状態を取得します。
信号源関連のメソッド
6. 出力遅延:
toggle_signal_source_output_fswp: 信号源の出力をオン/オフします。
set_signal_source_freq_fswp: 信号源の周波数を設定します。
set_signal_source_power_fswp: 信号源の出力レベルを設定します。 |  |  | toggle_output_delay_state: 指定したチャネルの出力遅延状態をオンまたはオフに切り替えます。
get_output_delay_state: 出力遅延がアクティブかどうかを取得します。
その他 |  |  | toggle_output_delay_duration: 出力遅延の期間（秒単位）を設定します。
get_output_delay_duration: 出力遅延の期間を取得します。
get_frontend_temp: FSW/FSWPのフロントエンド温度を取得します。
get_exact_peak: より精密にピークを検索し、精度を高めた周波数と振幅を取得します。 |  |  | プリセット設定:
デコレーター |  |  | POWER_PRESET_X 辞書（例：POWER_PRESET_1、POWER_PRESET_2、POWER_PRESET_3）は、複数のチャネルに対する設定を提供します。それぞれの辞書は、次の設定を含んでいます：
retry_on_failure: コマンドの実行が失敗した場合に再試行を行うためのデコレーターです。失敗回数の制限（retry）も設定できます。 |  |  | 電圧（voltage）
電流（current）
安全制限（upp_volt_limit、upp_curr_limit）
過電流保護（OCP）、過電圧保護（OVP）、出力遅延の状態
リモートセンシングモード（remote_sense）
遅延乗数やヒューズ遅延時間
注意点:
バリデーション: コード内に「TODO」コメントがあり、例えば電圧や電流の値が適切かどうかを検証する必要があることが示唆されています。
列挙型（Enum）: VoltageSwitch 列挙型は、スイッチの状態（ON/OFF）を表すために使用されているようです。

## Debug
Debug時に気づいたことメモ
クラス：RsInstrument RsInstrument モジュールは、R&S 機器との通信に便利な方法を提供します。 | pip install RsInstrumentでインストール | https://pypi.org/project/RsInstrument/
モジュール名：LabJack | pip install labjack-ljm

## TM3.1_100M_64QAM
28.01712GHz
I/P Power(dBm) | O/P Power(dBm) | Path Loss(dBm) | EIRP(dBm) | EVM(%) | 3(%) | CF(dB) | ACLR Lower(dBc) | ACLR Upper(dBc)
-39 | -38.02 | -56.905 | 18.885 | 13.01 | 3 | 11.91 | -19.41 | -20.26
-38 | -34.33 | -56.905 | 22.575 | 8.71 | 3 | 11.99 | -23 | -23.77
-37 | -29.36 | -56.905 | 27.545 | 4.8 | 3 | 11.84 | -28.05 | -28.84
-36 | -27.21 | -56.905 | 29.695 | 3.79 | 3 | 11.73 | -30.54 | -31.2
-35 | -24.95 | -56.905 | 31.955 | 3 | 3 | 11.79 | -32.67 | -33.46
-34 | -23.815 | -56.905 | 33.09 | 2.705 | 3 | 11.775 | -33.5 | -34.275
-33 | -22.68 | -56.905 | 34.225 | 2.41 | 3 | 11.76 | -34.33 | -35.09
-32 | -21.66 | -56.905 | 35.245 | 2.18 | 3 | 11.31 | -35.35 | -36.09
-31 | -20.56 | -56.905 | 36.345 | 1.98 | 3 | 11.77 | -36.58 | -37.3
-30 | -19.55 | -56.905 | 37.355 | 1.82 | 3 | 11.37 | -38.06 | -38.81
-29 | -18.6 | -56.905 | 38.305 | 1.69 | 3 | 11.72 | -38.32 | -39.11
-28 | -17.59 | -56.905 | 39.315 | 1.58 | 3 | 11.68 | -39.24 | -40.07
-27 | -16.6 | -56.905 | 40.305 | 1.5 | 3 | 11.84 | -40.26 | -41.12
-26 | -15.56 | -56.905 | 41.345 | 1.44 | 3 | 11.54 | -41.59 | -42.65
-25 | -14.57 | -56.905 | 42.335 | 1.43 | 3 | 11.42 | -40.95 | -42.27
-24 | -13.575 | -56.905 | 43.33 | 1.44 | 3 | 11.38 | -40.75 | -42.7
-23 | -12.58 | -56.905 | 44.325 | 1.45 | 3 | 11.34 | -41.48 | -44.01
-22 | -11.57 | -56.905 | 45.335 | 1.51 | 3 | 11.14 | -41.43 | -44.24
-21 | -10.58 | -56.905 | 46.325 | 1.63 | 3 | 11.17 | -39.75 | -42.89
-20 | -9.6 | -56.905 | 47.305 | 1.77 | 3 | 10.99 | -37.8 | -41.79
-19 | -8.62 | -56.905 | 48.285 | 2 | 3 | 10.49 | -36.83 | -40.7
-18 | -7.65 | -56.905 | 49.255 | 2.3 | 3 | 10.17 | -35.17 | -38.01
-17 | -6.7 | -56.905 | 50.205 | 2.82 | 3 | 9.93 | -34.55 | -36.22
-16 | -5.78 | -56.905 | 51.125 | 3.59 | 3 | 9.53 | -32.57 | -32.6
-15 | -4.915 | -56.905 | 51.99 | 4.75 | 3 | 9.13 | -30.555 | -30.61
-14 | -4.05 | -56.905 | 52.855 | 5.91 | 3 | 8.73 | -28.54 | -28.62
-13 | -3.22 | -56.905 | 53.685 | 7.47 | 3 | 8.46 | -26.37 | -27.17
-12 | -2.45 | -56.905 | 54.455 | 9.1 | 3 | 8.2 | -26.89 | -27.21
-11 | -1.72 | -56.905 | 55.185 | 10.61 | 3 | 7.95 | -23.13 | -23.14

## Python Script
| スクリプトの流れ | 使用方法
Step1 | connect_cato_client関数は、Cato Clientに接続するためのシェルコマンドを実行します。接続に失敗した場合、エラーメッセージが表示され、Falseを返します。 Cato Clientへの接続が成功した場合、10秒（必要に応じて調整可能）待機します。 その後、指定されたIPアドレスとパスワードを使用してTightVNCサーバーに接続し、TightVNC Viewerを起動します。 | tvnviewer.exeのパスをシステムに合わせて調整してください。 vnc_server_ipとvnc_passwordを実際のVNCサーバーのIPアドレス（172.22.0.12）とパスワード（1234）に置き換えてください。 Cato Client接続コマンド（cato-client connect --profile your-profile-name）は、使用しているCato Clientの設定に合わせて変更してください。